中频治疗仪

▲1、输出通道：四路中频加透热输出。

2、中频频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10%。

3、调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。

4、中频载波波形：双向方波。

5、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。

6、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

7、脉宽：50μs～500μs，允差±10%。

8、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。

9、操作显示：旋钮操作，数码显示。

10、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。

11、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。

12、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。

13、治疗时间：治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。